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表一
	建设项目名称
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司集中化血液检验实验室项目（一期）

	建设单位名称
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司

	建设项目性质
	新建    改扩建   技改   迁建

	建设地点
	新乡市新乡高新技术产业开发区南环路3999号

	主要产品名称
	酶免项目、蛋白电泳项目及血浆标本检测（仅为一期内容）

	设计生产能力
	酶免项目（包含HBsAg、抗HCV、HIV-Ag/Ab、抗TP）；蛋白电泳项目（白蛋白）；血浆标本年检测量1200吨，约200万人份
（仅为一期内容）

	实际生产能力
	酶免项目（包含HBsAg、抗HCV、HIV-Ag/Ab、抗TP）；蛋白电泳项目（白蛋白）；血浆标本年检测量1200吨，约200万人份
（仅为一期内容）

	[bookmark: _Hlk122936088]建设项目
环评时间
	2025.12.9
	[bookmark: _Hlk122936107]开工建设时间
	2025.12.15

	[bookmark: _Hlk122936114]调试时间
	2026.6.1-2026.7.10
	验收现场
监测时间
	2026.6.29-2026.6.30

	环评报告表
审批部门
	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局
	环评报告表
编制单位
	新乡市世青环境技术有限公司

	环保设施
设计单位
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司
	环保设施
施工单位
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司

	投资总概算
	1500万
	环保投资总概算
	58万
	比例
	3.87%

	[bookmark: _Hlk122936127]实际总概算
	1300万
	[bookmark: _Hlk122936133]环保投资
	48万
	比例
	3.69%

	验收监测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；
2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；
3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；
4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；
5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；
6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；
7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；
8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；
9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

	
	[bookmark: _Hlk122942503]10.《华兰生物(封丘)单采血浆有限公司集中化血液检验实验室项目环境影响报告表》，新乡市世青环境技术有限公司，2025.11；
11.《华兰生物(封丘)单采血浆有限公司集中化血液检验实验室项目环境影响报告表》的批复（新高环监告字[2025]6号），新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局，2025.12.9；
12.《华兰生物(封丘)单采血浆有限公司集中化血液检验实验室项目竣工环境保护验收检测报告》，河南晟豫环保科技有限公司，2026.7.8，报告编号：SYH26F191；
13.本项目无需进行排污登记或者排污许可证申请（情况说明见附件）。
注：根据市场需求，本公司决定对华兰生物(封丘)单采血浆有限公司集中化血液检验实验室项目分期建设，其中一期实验室检测项目包括酶免项目（包含HBsAg、抗HCV、HIV-Ag/Ab、抗TP）；蛋白电泳项目（白蛋白）；血浆标本年检测量1200吨，约200万人份。根据《建设项目环境保护条例》（国务院第682号令）第18条规定：“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。”本次仅对华兰生物(封丘)单采血浆有限公司集中化血液检验实验室项目（一期）进行验收，待后续项目建设完成后再进行验收。












	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	表1               污染物排放标准
	污染物
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	废水
	新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）收水要求
	COD
	450mg/L

	
	
	BOD5
	180mg/L

	
	
	SS
	350mg/L

	
	
	NH3-N
	35mg/L

	
	
	TP
	6mg/L

	
	
	TN
	45mg/L

	
	《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)二级标准
	pH
	6~9

	
	
	COD
	250mg/L

	
	
	BOD5
	100mg/L

	
	
	SS
	60mg/L

	
	
	LAS
	10mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	5000MPN/L

	废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	非甲烷总烃
	无组织
	厂界4.0mg/m3

	
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
	非甲烷总烃
	无组织
	厂界2.0mg/m3

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	噪声
	昼间65dB(A)

	固废
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求

	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
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表二
	[bookmark: _Toc502673683][bookmark: _Toc515972376]1、地理位置
本项目选址位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路3999号，租赁华兰生物工程股份有限公司现有仓储中心4F部分房屋进行检测。项目所在华兰生物工程股份有限公司厂区四周环境为：西侧为新二街，隔路为新乡大数据产业园，东侧为新中大道，隔路为新乡市起重机厂，南侧为柳青路，隔路为新一中交通枢纽站、新一中加油站及环卫驿站，北侧为南环路，隔路为洪门钢材市场。距项目最近的敏感点为西北侧365m的恒开公租房小区。根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境及环境保护目标示意图见图1。
[image: ]
图1  项目周边环境及环境保护目标示意图
2、工程建设内容
表2                   项目基本概况一览表
	序号
	项目
	环评及批复内容
	实际建设内容
	备注

	1
	项目名称
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司集中化血液检验实验室项目
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司集中化血液检验实验室项目（一期）
	分期建设

	2
	建设单位
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司
	一致

	3
	产品方案
	酶免项目（包含HBsAg、抗HCV、HIV-Ag/Ab、抗TP）；生化项目（包含ALT与总蛋白）、蛋白电泳项目（白蛋白）；血浆标本年检测量1200吨，约200万人份
	酶免项目（包含HBsAg、抗HCV、HIV-Ag/Ab、抗TP）；蛋白电泳项目（白蛋白）；血浆标本年检测量1200吨，约200万人份
	分期建设

	4
	项目选址
	新乡市新乡高新技术产业开发区南环路3999号
	新乡市新乡高新技术产业开发区南环路3999号
	一致

	5
	占地面积
	783m2
	783m2
	一致

	6
	职工人数
	20人
	20人
	一致

	7
	劳动制度
	每天工作8小时，单班制，年工作361天
	每天工作8小时，单班制，年工作361天
	一致

	8
	项目投资
	1500万元
	1300万元
	分期建设


3、项目主要组成
表3                     项目组成一览表
	序号
	项目
	内容
	环评及批复内容
	实际建设内容
	备注

	1
	主体工程
	检测区
	建筑面积338m2，主要用于血浆标本检测
	建筑面积338m2，主要用于血浆标本检测
	一致

	
	
	标本接收处理间
	建筑面积32m2，主要用于血浆标本接收处理
	建筑面积32m2，主要用于血浆标本接收处理
	一致

	
	
	配液室
	建筑面积12.3m2，主要用于配置试剂
	建筑面积12.3m2，主要用于配置试剂
	一致

	
	
	质控室
	建筑面积11.3m2，主要用于质控
	建筑面积11.3m2，主要用于质控
	一致

	2
	辅助工程
	会议室
	建筑面积23.8m2，主要用于开会
	建筑面积23.8m2，主要用于开会
	一致

	
	
	办公室
	建筑面积22m2，主要用于办公
	建筑面积22m2，主要用于办公
	一致

	
	
	资料室
	建筑面积12.5m2，主要用于存放资料
	建筑面积12.5m2，主要用于存放资料
	一致

	
	
	更衣间
	建筑面积15m2，主要用于更衣
	建筑面积15m2，主要用于更衣
	一致

	
	
	洗衣间
	建筑面积15m2，主要用于洗衣
	建筑面积15m2，主要用于洗衣
	一致

	3
	储运工程
	试剂暂存间
	建筑面积17.5m2，主要用于暂存试剂
	建筑面积17.5m2，主要用于暂存试剂
	一致

	
	
	物料暂存间
	建筑面积14.4m2，主要用于暂存物料
	建筑面积14.4m2，主要用于暂存物料
	一致

	
	
	试剂库
	建筑面积31m2，主要用于储存试剂
	建筑面积31m2，主要用于储存试剂
	一致

	4
	环保工程
	废水
	废水依托华兰生物工程南厂区现有污水处理站（处理能力为1300m3/d；工艺：水解酸化+两级A/O+沉淀+MBR+消毒）进行处理，处理后废水通过管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理
	废水依托华兰生物工程南厂区现有污水处理站（处理能力为1300m3/d；工艺：水解酸化+两级A/O+沉淀+MBR+消毒）进行处理，处理后废水通过管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理
	一致

	
	
	废气
	通风橱设有高效过滤器，生物安全柜设有高效过滤器+紫外线消毒，气溶胶经处理后通过楼顶管道（高23.5米）排放；消毒过程产生的非甲烷总烃以无组织散失。
	通风橱设有高效过滤器，生物安全柜设有高效过滤器+紫外线消毒，气溶胶经处理后通过楼顶管道（高23.5米）排放；消毒过程产生的非甲烷总烃以无组织散失。
	一致

	
	
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	基础减振、厂房隔声
	一致

	
	
	固废
	一般固废暂存间1座（5m2）
	一般固废暂存间1座（5m2）
	一致

	
	
	
	危废贮存库1座（10m2）
	危废贮存库1座（30m2）
	面积增加

	5
	公用工程
	水
	自来水由园区市政自来水管网
	自来水由园区市政自来水管网
	一致

	
	
	
	纯水依托华兰生物工程南厂区现有2台20m3/h纯水制备系统，工艺采用RO+EDI
	纯水依托华兰生物工程南厂区现有2台20m3/h纯水制备系统，工艺采用RO+EDI
	一致

	
	
	电
	由当地电网供给
	由当地电网供给
	一致

	
	
	蒸汽
	由渠东热电厂集中供热，用于蒸汽灭菌
	由渠东热电厂集中供热，用于蒸汽灭菌
	一致


4、工程主要设备
表4                       项目设备一览表
	序号
	设备名称
	环评及批复内容
	实际建设内容
	备注

	
	
	型号/参数
	数量
	型号/参数
	数量
	

	1
	全自动加样系统
	Xantus 150 
	4
	Xantus 150 
	4
	一致

	2
	全自动酶免仪
	URANUS AE 368
	4
	URANUS AE 368
	4
	一致

	3
	全自动生化分析仪
	BS-2200M
	2
	/
	/
	分期建设

	4
	全自动蛋白电泳仪
	SPIFE 3000
	4
	SPIFE 3000
	2
	分期建设

	5
	紫外线空气消毒器
	JYF/Z-B-1000
	11
	JYF/Z-B-1000
	11
	一致

	6
	紫外线空气消毒器
	JYF/Z-Y-1000
	1
	JYF/Z-Y-1000
	1
	一致

	7
	医用冷藏保存箱
	MPC-5V1006
	4
	MPC-5V1006
	4
	一致

	8
	医用低温冷冻箱
	MDF-25V528
	2
	MDF-25V528
	2
	一致

	9
	医用低温冷冻箱
	DW-25W518
	1
	DW-25W518
	1
	一致

	10
	脉动真空蒸汽灭菌器
	SGLS-A-810S
	1
	SGLS-A-810S
	1
	一致

	11
	立式蒸汽灭菌器
	DGL-100X
	1
	DGL-100X
	1
	一致

	12
	生物安全柜
	BSC-1100IIA2-X
	1
	BSC-1100IIA2-X
	1
	一致

	13
	脱帽离心机
	BY-4000A
	2
	BY-4000A
	2
	一致

	14
	COD检测仪
	5B-6C
	1
	5B-6C
	1
	一致

	15
	PH计
	PHB-4型便携式
	1
	PHB-4型便携式
	1
	一致

	16
	通风柜
	2250*1050*2350
	1
	2250*1050*2350
	1
	一致

	17
	电导率仪
	DDS-11A
	1
	DDS-11A
	1
	一致

	18
	生化培养箱
	LRH-70F
	1
	/
	/
	分期建设

	19
	多管漩涡混合仪
	HD-2500
	1
	HD-2500
	1
	一致

	20
	单通道移液器
	100-1000ul
	1
	100-1000ul
	1
	一致

	21
	单通道移液器
	2-20ul
	1
	2-20ul
	1
	一致

	22
	单通道移液器
	10-100ul
	1
	10-100ul
	1
	一致

	23
	单通道移液器
	20-200ul
	1
	20-200ul
	1
	一致

	24
	单通道移液器
	1-10ul
	1
	1-10ul
	1
	一致

	25
	单通道移液器
	5-50ul
	1
	5-50ul
	1
	一致

	26
	八通道移液器
	30-300ul
	1
	30-300ul
	1
	一致

	27
	单通道移液器
	（1-5）ml
	1
	（1-5）ml
	1
	一致

	28
	单通道移液器
	（1-5）ml
	1
	（1-5）ml
	1
	一致

	29
	2-8℃冷库
	/
	1
	/
	1
	一致

	30
	TCS台秤
	TCS-150型
	1
	TCS-150型
	1
	一致

	31
	滚筒洗干一体全自动洗衣机
	XQG100-HB14176LU1
	2
	XQG100-HB14176LU1
	2
	一致

	32
	台式洗眼器
	手持式
	1
	手持式
	1
	一致

	33
	复合式冲淋洗眼器
	复合式
	1
	复合式
	1
	一致


5、项目原辅材料消耗量
表5             原辅材料及资（能）源消耗一览表
	序号
	原料名称
	环评及批复年用量
	实际建设年用量
	备注

	原辅材料用量

	1
	乙型肝炎病毒表面诊断试剂
	4500盒/a
	4500盒/a
	一致

	2
	丙型肝炎病毒抗体诊断试剂
	4500盒/a
	4500盒/a
	一致

	3
	人类免疫缺陷病毒抗原/抗体诊断试剂
	4500盒/a
	4500盒/a
	一致

	4
	梅毒螺旋体抗体试剂
	4500盒/a
	4500盒/a
	一致

	5
	ALT
	547.5L/a
	/
	分期建设

	6
	总蛋白
	616L/a
	/
	分期建设

	7
	蛋白电泳试剂
	2000盒/a
	2000盒/a
	一致

	8
	生化分析仪DA清洗液
	11L/a
	/
	分期建设

	9
	生化分析仪DB清洗液
	11L/a
	/
	分期建设

	10
	生化分析仪CD80清洗液
	1t/a
	/
	分期建设

	11
	多项生化质控品-水平1
	0.18L/a
	/
	分期建设

	12
	多项生化质控品-水平2
	0.18L/a
	/
	分期建设

	13
	HBsAg标准物质
	1.8L/a
	1.8L/a
	一致

	14
	HCV Ab标准物质
	1L/a
	1L/a
	一致

	15
	HIV-1 P24 Ag标准物质
	3.6L/a
	3.6L/a
	一致

	16
	抗HIV-1标准物质
	0.9L/a
	0.9L/a
	一致

	17
	抗TP血清标准物质
	1.8L/a
	1.8L/a
	一致

	18
	消毒片
	22箱/a
	22箱/a
	一致

	19
	75%酒精
	255kg/a
	255kg/a
	一致

	20
	一次性口罩
	5万个/a
	5万个/a
	一致

	21
	一次性帽子
	5万个/a
	5万个/a
	一致

	22
	一次性鞋套
	5万个/a
	5万个/a
	一致

	23
	工作服
	64套/a
	64套/a
	一致

	24
	一次性薄膜手套
	5万个/a
	5万个/a
	一致

	25
	一次性橡胶手套
	5万个/a
	5万个/a
	一致

	26
	全自动检测设备用一次性加样枪头（黑色）
	250万支/a
	250万支/a
	一致

	27
	全自动检测设备用一次性加样枪头（白色）
	100万支/a
	100万支/a
	一致

	28
	移液器一次性加样枪头
	60万个/a
	60万个/a
	一致

	资源能源消耗量

	1
	自来水用量
	1102.4t/a
	1063.5t/a
	分期建设

	2
	纯水量
	309.21t/a
	289.5t/a
	分期建设

	3
	蒸汽
	720m³/a
	720m³/a
	分期建设

	4
	用电量
	1.3万kW·h/a
	1.1万kW·h/a
	分期建设


6、水平衡
本项目实际分期建设，水平衡与环评中不一致；本项目实际水平衡见下图。

图3      本项目实际水平衡图        单位：m3/d
7、生产工艺流程
本项目环评批复和验收生产工艺流程一致，如下所示。


图4     本项目生产工艺及产污环节流程图
生产工艺流程详细说明如下：
（1）标本接收：项目主要对华兰生物公司河南范围内的12家单采血浆站的血浆标本进行检测。血浆标本由专业物流车辆进行全封闭低温保存托运至本实验室，通过传递窗进行交接至标本接收处理间，交接后传递窗采用紫外线灯照射进行清洁消毒。接收的血浆标本到实验室后登记记录，随后根据标本状态（冷冻或者冷藏）立即密封保存于医用低温冷冻箱或者医用冷藏保存箱内。
（2）标本制备：检验人员将血浆标本放置在标本接收处理间内的操作台上室温静置30min，随后利用多管旋涡混合仪进行振荡混匀，再利用脱帽离心机进行脱帽和离心处理，离心时间约10min。
产污环节：脱帽离心机上方设有通风橱，产生的气溶胶经通风橱收集后通过高效过滤器处理后，通过楼顶管道（高23.5m）排出。设备运行时会产生噪声；该过程会产生废标本试管帽。
（3）标本检测：本实验室主要检测内容为酶免项目（包含HBsAg、抗HCV、HIV-Ag/Ab、抗TP）、蛋白电泳项目（白蛋白）。根据不同的检测要求，标本的检测分为不同的检测内容。
①酶免项目检测：酶免项目主要包括乙型肝炎病毒表面抗原（简称HBsAg）、丙型肝炎病毒抗体（简称抗HCV）、人类免疫缺陷病毒抗原/抗体（简称HIV-Ag/Ab）、梅毒螺旋体抗体（简称抗TP），主要通过使用相对应的试剂盒完成。试剂盒主要有酶标板、酶、显色液原液、终止液原液等组成。
提前将试剂盒中相对应的酶、显色液、终止液倒入全自动酶免仪设备设定的指定位置内。随后将标本按顺序放置在试管架上，放置到全自动加样系统上进行扫码，扫码完成后按设定的程序进行加样。标本加样完成后，将酶标板直接放入全自动酶免仪中进行孵育、洗板（采用纯水和试剂盒内的洗涤液配制成的洗涤液）、加试剂等操作，实验结束后，酶标板随废试剂盒一同按危废处理。
②蛋白电泳项目（白蛋白）：蛋白电泳项目主要为白蛋白检测，在生物安全柜中人工完成血浆标本的加样，然后放入全自动电泳仪进行点样、染色和脱色，实验结束后进行电泳片结果的扫描与判读。白蛋白检测过程采用纯水、染色剂原液、脱色剂原液进行配置染色液、脱色液，配置过程在配液室内进行。
③标本销毁：以上标本检测完成后采用蒸汽灭菌器进行高压灭菌（136℃，50分钟）。
产污环节：标本检测过程会产生废试剂（包括废标准物质、废质控品等）、废包装材料（包括废试剂盒（含废酶标板等）、废试剂包材等）、废血浆标本等；检测过程设备运行过程会产生噪声。酶免项目标本加样过程均采用全自动加样系统，不涉及气溶胶产生；蛋白电泳项目采用人工加样，为防止血浆标本遗撒和气溶胶逸散对分析人员的健康造成威胁，蛋白电泳项目血浆标本人工加样过程位于生物安全柜内，气溶胶经生物安全柜收集后经“高效过滤器+紫外线消毒”处理后通过楼顶管道（高23.5米）排放。
（4）数据分析与结果报告：根据仪器检测得到的数据，对结果进行审核分析。将审核校核无误的检测数据汇总后打印原始报告记录，出具相关检测报告并发放给委托单位。
（5）其他产污环节
①实验室消毒：实验室主要采用紫外线空气消毒器、蒸汽灭菌器、消毒片、75%酒精进行消毒。紫外线空气消毒器主要用于缓冲间、检测区、危废贮存库等；紫外线灯消毒主要用于传递窗；蒸汽灭菌器采用园区提供的蒸汽高温灭菌，主要对标本、危废等进行灭菌；消毒片与纯水配置成消毒液，主要对台面、地面、检测废水等进行消毒；75%酒精主要对检测设备等进行消毒。
产污环节：紫外线空气消毒器运行一段时间需更换紫外线灯管，产生的废灯管作为危废处置；蒸汽灭菌器产生的冷凝水作为废水处理；75%酒精消毒过程会有少量挥发，产生有机废气，以非甲烷总烃计。消毒片和75%酒精使用过程会产生废包装材料。
②纯水：本项目纯水依托华兰生物工程南厂区2台20m3/h纯水制备系统，工艺采用RO+EDI。纯水主要用于酶免项目检测用水、白蛋白检测用水、消毒液用水及反应杯等器皿清洗用水。
产污环节：纯水制备会产生外排废水。纯水制备系统需定期更换过滤材料，产生的废过滤材料包含废石英砂、废活性炭、废RO膜等，由华兰生物工程南厂区统一更换收集处理，本次评价不再考虑。
③实验室清洗：全自动酶免仪器皿采用清洗液与纯水配置的清洗液进行清洗，自动加样系统和全自动酶免仪设备、台面采用自来水定期清洗，清洗过程会产生清洗废水。为了保持实验室的洁净度，需要对实验室地面进行清洁，地面清洗过程会产生清洗废水。
产污环节：实验室设备及器皿、台面清洗会产生清洗废水；实验室地面清洗会产生清洗废水。
④职工生活：职工不在厂内食宿，主要产生生活污水；职工工作服需定期消毒后进行清洗，清洗衣服时会产生废水。
产污环节：职工生活会产生生活污水和工作服清洗废水。
⑤实验室耗材：项目加样、移液均采用一次性枪头，使用结束后直接更换，无需清洗。更换过程会产生废的一次性加样枪头、一次性移液枪头。同时实验室还会定期产生一次性口罩、一次性帽子、一次性鞋套、工作服、一次性薄膜和橡胶手套等。
产污环节：实验室定期会产生废实验耗材，包括一次性枪头、一次性口罩帽子等。其中废一次性枪头属于损伤性废物，其他废耗材属于感染性废物。
⑥废气治理措施：项目产生的气溶胶、非甲烷总烃采用高效过滤器进行处理，处理过程需定期更换滤芯。滤芯约一年更换一次，产生的废滤芯作为危废进行处置。
产污环节：废气治理措施定期会产生废滤芯。
本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。
表6                     产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	
	
	
	环评内容
	实际建设

	废水
	检测废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、粪大肠菌群、LAS
	依托华兰生物工程南厂区污水处理站处理后与纯水制备外排水一同经污水管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）
	依托华兰生物工程南厂区污水处理站处理后与纯水制备外排水一同经污水管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）

	
	实验室设备及器皿、台面清洗废水
	
	
	

	
	实验室地面清洗废水
	
	
	

	
	蒸汽灭菌器冷凝水
	
	
	

	
	实验室消毒废水
	
	
	

	
	工作服清洗废水
	
	
	

	
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN
	
	

	
	纯水制备外排水
	COD、SS
	
	

	废气
	标本制备
	气溶胶
	通风橱设有高效过滤器，生物安全柜设有高效过滤器+紫外线消毒，废气经处理后通过楼顶管道（高23.5米）排放
	通风橱设有高效过滤器，生物安全柜设有高效过滤器+紫外线消毒，废气经处理后通过楼顶管道（高23.5米）排放

	
	标本检测
	气溶胶
	
	

	
	实验室消毒
	非甲烷总烃
	在密闭实验室内，以无组织形式散失
	在密闭实验室内，以无组织形式散失

	噪声
	实验设备、风机等
	噪声
	基础减振、厂房隔声等
	基础减振、厂房隔声等

	固废
	一般固废
	标本检测
	废包装材料（未沾染试剂、标本）
	暂存于一般暂存间内，定期外售
	暂存于一般暂存间内，定期外售

	
	危险废物
	标本制备
	废标本试管帽
	经蒸汽灭菌处理后，采用专用包装容器收集，暂存于危废贮存库，定期委托有相应资质的处理单位进行处置
	经蒸汽灭菌处理后，采用专用包装容器收集，暂存于危废贮存库，定期委托有相应资质的处理单位进行处置

	
	
	标本检测
	废试剂
	
	

	
	
	
	废血浆标本
	
	

	
	
	实验室
	废包装材料
	
	

	
	
	
	废实验耗材（感染性）
	
	

	
	
	
	废实验耗材（损伤性）
	
	

	
	
	实验室消毒
	废灯管
	采用专用包装容器收集，暂存于危废贮存库，定期委托有相应资质的危废处理单位进行处置
	采用专用包装容器收集，暂存于危废贮存库，定期委托有相应资质的危废处理单位进行处置

	
	
	废气治理措施
	废滤芯
	
	






表三
	主要污染源、污染物处理和排放
1、废水
[bookmark: _Hlk156578746]本项目废水为实验室废水（包括检测废水、仪器及器皿、台面清洗废水、地面清洗废水、消毒废水）、灭菌器冷凝水、工作服清洗废水、生活污水等，本项目废水与华兰生物工程南厂区废水一同进入华兰生物工程南厂区污水处理站进行处理，处理后的废水与本项目纯水制备污水、华兰生物工程南厂区纯水制备污水、注射水制备废水、循环冷却水排水一同排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）。


图5  废水处理流程示意图
2、废气
[bookmark: _Hlk123228410]本项目废气主要来源于实验室标本制备和检测过程、消毒过程产生的废气。实验室标本制备和检测过程均在通风橱/生物安全柜内进行，通风橱设有高效过滤器，生物安全柜设有高效过滤器+紫外线消毒，废气经处理后通过楼顶管道（高23.5米）排放。消毒过程产生的废气在密闭实验室内，以无组织形式散失。

图6  废气治理流程示意图
3、噪声
本项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求。


图7  噪声治理流程示意图
4、固废
本项目产生的固体废物包括一般固废及危险废物。一般固废主要为废包装材料（未沾染试剂、标本），危险废物为废标本试管帽、废试剂、废包装材料等；
一般固废经收集后于一般固废暂存间暂存，定期外售，危险废物分类分区收集至危废暂存库暂存后，定期委托有相应处置资质的单位进行安全处置。
本项目新建1座5m2的一般固废暂存间和1座30m2的危废贮存库，其中一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危废贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物在危废贮存库采用专用密闭容器储存，危废贮存库采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。


图7  项目固体废物处置流程示意图
5、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表8                 项目环保治理设施一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	
	
	
	环评内容
	实际建设

	废水
	检测废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、粪大肠菌群、LAS
	依托华兰生物工程南厂区污水处理站处理后与纯水制备外排水一同经污水管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）
	依托华兰生物工程南厂区污水处理站处理后与纯水制备外排水一同经污水管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）

	
	实验室设备及器皿、台面清洗废水
	
	
	

	
	实验室地面清洗废水
	
	
	

	
	蒸汽灭菌器冷凝水
	
	
	

	
	实验室消毒废水
	
	
	

	
	工作服清洗废水
	
	
	

	
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN
	
	

	
	纯水制备外排水
	COD、SS
	
	

	废气
	标本制备
	气溶胶
	通风橱设有高效过滤器，生物安全柜设有高效过滤器+紫外线消毒，废气经处理后通过楼顶管道（高23.5米）排放
	通风橱设有高效过滤器，生物安全柜设有高效过滤器+紫外线消毒，废气经处理后通过楼顶管道（高23.5米）排放

	
	标本检测
	气溶胶
	
	

	
	实验室消毒
	非甲烷总烃
	在密闭实验室内，以无组织形式散失
	在密闭实验室内，以无组织形式散失

	噪声
	实验设备、风机等
	噪声
	基础减振、厂房隔声等
	基础减振、厂房隔声等

	固废
	一般固废
	标本检测
	废包装材料（未沾染试剂、标本）
	暂存于一般暂存间内，定期外售
	暂存于一般暂存间内，定期外售

	
	危险废物
	标本制备
	废标本试管帽
	经蒸汽灭菌处理后，采用专用包装容器收集，暂存于危废贮存库，定期委托有相应资质的处理单位进行处置
	经蒸汽灭菌处理后，采用专用包装容器收集，暂存于危废贮存库，定期委托有相应资质的处理单位进行处置

	
	
	标本检测
	废试剂
	
	

	
	
	
	废血浆标本
	
	

	
	
	实验室
	废包装材料
	
	

	
	
	
	废实验耗材（感染性）
	
	

	
	
	
	废实验耗材（损伤性）
	
	

	
	
	实验室消毒
	废灯管
	采用专用包装容器收集，暂存于危废贮存库，定期委托有相应资质的危废处理单位进行处置
	采用专用包装容器收集，暂存于危废贮存库，定期委托有相应资质的危废处理单位进行处置

	
	
	废气治理措施
	废滤芯
	
	


6、厂区平面布置及监测点位图
[image: ]
[bookmark: _Hlk123228781]图8    本项目监测点位图
7、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：
表9               本项目与《通知》的对比分析
	通知内容
	本项目情况
	对比结果

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	无变动
	不属于

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	
	

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	无变动
	不属于

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	无变动
	不属于


根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。


表四
	1、建设项目环境影响报告表主要结论：
华兰生物(封丘)单采血浆有限公司集中化血液检验实验室项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

新乡市世青环境技术有限公司
2025年11月



















2、审批部门的决定：
审批意见:                                            新高环监告字[2025]6号
新乡高新区生态环境和安全生产监管局关于华兰生物(封丘)单采血浆有限公司集中化血液检验实验室项目告知承诺制审批申请的批复
华兰生物(封丘)单采血浆有限公司：
你公司(统一社会信用代码：91410727697347302D关于《集中化血液检验实验室项目》告知承诺制审批的申请收悉，该项目审批事项在我区网站公示期满。按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》(环综合〔2020〕13号》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。
你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。你单位应在项目投产前，取得污染物排放总量指标作为申报排污许可证的条件，并按照规定及时进行竣工环境保护验收。

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局
2025年12月9日










3、本项目落实环评批复情况
表10                本项目落实环评批复情况
	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局对本项目环评批复情况
	落实情况

	你公司(统一社会信用代码：91410727697347302D关于《集中化血液检验实验室项目》告知承诺制审批的申请收悉，该项目审批事项在我区网站公示期满。按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》(环综合〔2020〕13号》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。
	已落实

	你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。你单位应在项目投产前，取得污染物排放总量指标作为申报排污许可证的条件，并按照规定及时进行竣工环境保护验收。
	已落实














表五
	验收监测质量保证及质量控制：
1、分析方法、方法来源和所用仪器设备
本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：
表14                  检测分析方法及检测一起一览表
	监测因子
	监测依据及分析方法
	仪器型号及编号
	检出限

	废气
	非甲烷总烃
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	F60气相色谱仪
	0.07mg/m3（以碳计）

	废水
	pH
	水质 pH 值的测定 电极法HJ1147-2020
	PHB-4便携式pH计
	/

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017
	酸式滴定管
	4mg/L

	
	生化需氧量
	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ505-2009
	HI9146 便携式溶解氧仪
	0.5mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535- 2009
	I4紫外可见分光光度计
	0.025mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89
	FA2204电子天平
	4mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫 外分光光度法 HJ 636-2012
	I4紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光度法 GB/T 11893- 1989
	752自动紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	粪大肠菌群
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ347.2-2018
	SHP-80 生化培养箱
	20MPN/L

	
	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB 7494-87
	I4紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	AWA5688型多功能声级计
	/


2、检测质量保证
（1）按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)、《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。
（2）样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。
（3）检测仪器符合国家有关标准或技术要求，检测分析仪器经计量部门检定合格准用，检测人员持证上岗。
（4）检测采样记录及分析测试结果按技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保检测数据的有效。




表六
	验收监测内容：
检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。
表15                   验收监测内容
	检测类别
	采样点位
	检测项目
	检测频次

	废气
（无组织）
	厂界上风向1个参照点、下风向3个监控点
	非甲烷总烃
	连续检测2天，4次/天

	废水
	华兰生物工程废水总排口
	pH 值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂
	连续检测2天，4次/天

	噪声
	仓储中心厂界四周外1m处
	等效连续A声级
	连续检测2天，
每天昼间检测1次











表七
	验收监测期间生产工况记录：
验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表16                  检测期间生产运行工况表
	检测时间
	生产运行负荷（%）

	2026.06.29
	90

	2026.06.30
	90

	备注：生产负荷由华兰生物(封丘)单采血浆有限公司提供。




	验收监测结果：
[bookmark: _Toc504492853][bookmark: _Toc501703555]一、环境保护设施调试效果
[bookmark: _Toc504492856][bookmark: _Toc515972416][bookmark: _Toc502673723]1、污染物达标排放监测结果
（1）废气：
本项目废气主要来源于实验室标本制备和检测过程、消毒过程产生的废气。实验室标本制备和检测过程均在通风橱/生物安全柜内进行，通风橱设有高效过滤器，生物安全柜设有高效过滤器+紫外线消毒，废气经处理后通过楼顶管道（高23.5米）排放。消毒过程产生的废气在密闭实验室内，以无组织形式散失。
项目厂界无组织废气检测结果见下表。
表17             无组织废气检测结果            单位：mg/m3
	采样时间
	监测项目
	检测点位
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次

	2026.06.29
	非甲烷总烃
	上风向1#
	0.51
	0.53
	0.59
	0.56

	
	
	下风向2#
	0.72
	0.78
	0.75
	0.80

	
	
	下风向3#
	0.82
	0.91
	0.90
	0.86

	
	
	下风向4#
	0.92
	0.99
	0.94
	0.97

	2026.06.30
	非甲烷总烃
	上风向1#
	0.57
	0.52
	0.50
	0.48

	
	
	下风向2#
	0.82
	0.72
	0.81
	0.76

	
	
	下风向3#
	0.77
	0.85
	0.93
	0.92

	
	
	下风向4#
	0.96
	0.88
	0.98
	0.93


表17                     气象参数记录表
	检测时间
	检测频次
	气压（kPa）
	风速（m/s）
	气温（℃）
	天气情况
	风向

	2026.06.29
	第一次
	99.4
	3.0
	27.0
	多云
	南

	
	第二次
	99.2
	3.1
	32.2
	多云
	南

	
	第三次
	99.1
	3.3
	34.8
	多云
	南

	
	第四次
	99.2
	3.1
	33.0
	多云
	南

	2026.06.30
	第一次
	99.5
	2.2
	24.0
	阴
	南

	
	第二次
	99.3
	2.0
	29.8
	阴
	南

	
	第三次
	99.2
	2.1
	32.8
	阴
	南

	
	第四次
	99.2
	2.3
	32.5
	阴
	南


由上表中监测结果可知，本项目厂界非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.48-0.99mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放浓度2.0mg/m3的标准要求。
（2）废水检测结果与评价
表18                    废水检测结果
	采样点位
	采样时间
	监测结果（单位：mg/L）

	
	
	pH（无量纲）
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS
	TN
	TP
	粪大肠菌群(MPN/L)
	阴离子表面活性剂

	华兰生物工程废水总排口
	2026.06.29
	1
	7.2
	27
	6.0
	0.406
	7
	2.00
	0.17
	3.3×102
	0.427

	
	
	2
	7.1
	30
	6.4
	0.415
	8
	2.00
	0.19
	3.8×102
	0.448

	
	
	3
	7.3
	25
	5.6
	0.419
	7
	1.98
	0.18
	3.2×102
	0.396

	
	
	4
	7.3
	32
	7.3
	0.404
	5
	2.02
	0.20
	3.2×102
	0.417

	
	
	均值
	7.1-7.3
	28
	6.3
	0.411
	7
	2.00
	0.18
	3.4×102
	0.422

	
	2026.06.30
	1
	7.1
	24
	5.6
	0.417
	7
	1.95
	0.20
	3.4×102
	0.385

	
	
	2
	7.2
	32
	6.9
	0.424
	7
	2.03
	0.17
	2.6×102
	0.448

	
	
	3
	7.2
	29
	6.2
	0.409
	5
	2.06
	0.19
	3.9×102
	0.469

	
	
	4
	7.3
	28
	6.6
	0.411
	6
	1.97
	0.16
	3.3×102
	0.438

	
	
	均值
	7.1-7.3
	28
	6.3
	0.415
	6
	2.00
	0.18
	3.3×102
	0.435


本项目废水依托华兰生物工程南厂区污水处理站处理后与纯水外排污水一同排放，根据上表可知，华兰生物工程废水总排口污染物排放浓度最大值为pH7.3、COD32mg/L、BOD57.3mg/L、SS8mg/L、NH3-N0.424mg/L、TN2.06mg/L、TP0.20mg/L、粪大肠菌群390MPN/L、LAS0.469mg/L，废水水质能够满足新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）收水要求（COD450mg/L、BOD5180mg/L、SS350mg/L、NH3-N 35mg/L、TN45mg/L、TP6mg/L）和《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)二级标准限值要求（pH6~9、COD250mg/L、BOD5100mg/L、SS60mg/L、粪大肠菌群5000MPN/L、LAS10mg/L）。
本项目废水排放量为4.379t/a，因本项目废水各项污染因子出厂外排浓度低于污水处理厂排入外环境浓度，故本项目排入外环境浓度以出厂外排浓度进行核算。经处理后废水污染物排放总量：COD0.0506t/a、NH3-N0.0007t/a、TP 0.0003t/a、TN 0.0033t/a，满足环评中COD0.0647t/a、NH3-N0.0032t/a、TP 0.0006t/a、TN 0.0084t/a的总量控制指标。
（3）噪声检测结果与评价
项目噪声监测结果见下表。
表19                噪声检测结果表
	采样时间
	采样点位
	测量值（Leq）

	
	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	2026.06.29
	东厂界
	54
	44

	
	南厂界
	53
	42

	
	西厂界
	53
	43

	
	北厂界
	52
	42

	2026.06.30
	东厂界
	55
	43

	
	南厂界
	52
	42

	
	西厂界
	53
	42

	
	北厂界
	53
	41


由检测结果可知，本项目四周厂界昼间噪声值为52-55dB(A)、夜间噪声值为41-44dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。
二、环境管理检查
1、环保手续与“三同时”执行情况
建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。
2、环境管理制度及执行情况
建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。
3、环保设施运转情况
监测期间各项环保设施运转正常。
4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析
表19             本项目与《暂行办法》对比分析情况
	内容
	本项目情况
	对比结果

	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。
	相符

	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。
	相符

	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
	相符

	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。
	不涉及

	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目无需进行排污登记或者排污许可证申请（情况说明见附件）
	相符

	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目分期建设、分期验收项目，其环境保护设施防治环境污染能力能满足其相应主体工程需要。
	相符

	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。
	不涉及

	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。
	不涉及

	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。
	不涉及










表八
	验收监测结论：
[bookmark: _Toc504492863][bookmark: _Toc501703566]1、环境保护设施调试效果
（1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。
（2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。
（3）废气：本项目废气主要来源于实验室标本制备和检测过程、消毒过程产生的废气。实验室标本制备和检测过程均在通风橱/生物安全柜内进行，通风橱设有高效过滤器，生物安全柜设有高效过滤器+紫外线消毒，废气经处理后通过楼顶管道（高23.5米）排放。消毒过程产生的废气在密闭实验室内，以无组织形式散失。
[bookmark: _Hlk162341755]根据验收检测数据可知，本项目厂界非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.48-0.99mg/m3，排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放浓度2.0mg/m3的标准要求。
（4）废水：本项目废水为实验室废水（包括检测废水、仪器及器皿、台面清洗废水、地面清洗废水、消毒废水）、灭菌器冷凝水、工作服清洗废水、生活污水等，本项目废水与华兰生物工程南厂区废水一同进入华兰生物工程南厂区污水处理站进行处理，处理后的废水与本项目纯水制备污水、华兰生物工程南厂区纯水制备污水、注射水制备废水、循环冷却水排水一同排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）。
由检测结果可知，华兰生物工程废水总排口污染物排放浓度最大值为pH7.3、COD32mg/L、BOD57.3mg/L、SS8mg/L、NH3-N0.424mg/L、TN2.06mg/L、TP0.20mg/L、粪大肠菌群390MPN/L、LAS0.469mg/L，废水水质能够满足新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）收水要求（COD450mg/L、BOD5180mg/L、SS350mg/L、NH3-N 35mg/L、TN45mg/L、TP6mg/L）和《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)二级标准限值要求（pH6~9、COD250mg/L、BOD5100mg/L、SS60mg/L、粪大肠菌群5000MPN/L、LAS10mg/L）。
（5）噪声：验收检测期间，本项目四周厂界昼间噪声值为52-55dB(A)、夜间噪声值为41-44dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。
（6）总量：本项目废水污染物排放总量：COD0.0506t/a、NH3-N0.0007t/a、TP 0.0003t/a、TN 0.0033t/a，满足环评中COD0.0647t/a、NH3-N0.0032t/a、TP 0.0006t/a、TN 0.0084t/a的总量控制指标
[bookmark: _Toc504492864][bookmark: _Toc501703567]2、环境管理检查结论
项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

























建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
	建设项目
	项目名称
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司集中化血液检验实验室项目（一期）
	项目代码
	2507-410771-04-01-449020
	建设地点
	新乡市新乡高新技术产业开发区南环路3999号

	
	行业类别（分类管理名录）
	Q8492临床检验服务
	建设性质
	新建  改扩建  技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E 113.922248°
N 35.256333°

	
	设计生产能力
	酶免项目（包含HBsAg、抗HCV、HIV-Ag/Ab、抗TP）；蛋白电泳项目（白蛋白）；血浆标本年检测量1200吨，约200万人份（仅为一期内容）
	实际生产能力
	酶免项目（包含HBsAg、抗HCV、HIV-Ag/Ab、抗TP）；蛋白电泳项目（白蛋白）；血浆标本年检测量1200吨，约200万人份（仅为一期内容）
	环评单位
	新乡市世青环境技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局
	审批文号
	新高环监告字[2025]6号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2025.12.15
	竣工日期
	2026.5.20
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司
	环保设施施工单位
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司
	环保设施检测单位
	河南晟豫环保科技有限公司
	验收检测时工况
	90%

	
	投资总概算（万元）
	1500
	环保投资总概算(万元)
	58
	所占比例（%）
	3.87

	
	实际总投资（万元）
	1300
	实际环保投资(万元)
	48
	所占比例（%）
	3.69

	
	废水治理（万元）
	3
	废气治理（万元）
	30
	噪声治理（万元）
	5
	固体废物治理(万元)
	5
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	5

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	361天

	运营单位
	华兰生物(封丘)单采血浆有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410702MA44W4GEXJ
	验收时间
	2026年5月-8月

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水（万吨/年）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1580.819t/a
	/
	/
	1580.819t/a
	/
	+1580.819t/a

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	[bookmark: _GoBack]0.0506
	/
	/
	0.0506
	/
	+0.0506

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0007
	/
	/
	0.0032
	/
	+0.0032

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物（非甲烷总烃）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


填表单位（盖章）：华兰生物(封丘)单采血浆有限公司           填表人（签字）：                项目经办人（签字）：
注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
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